
附件3：

技术参数（服务要求）响应对照表
	序号
	采购技术/服务要求
	是否符合

（填“正偏离”或

“无偏离”）
	偏离说明（如有）

（正偏离时填写

最新技术或服务）

	1
	屏幕显示≥7英寸液晶触控屏，图形化操作界面，全中文显示；
	
	

	2
	封口温度60-220℃可调，温度精度≤1%，支持设置不低于6个常用温度，无需调节，直接选择，快速升温，室温升到设定温度≤40S；
	
	

	3
	封口速度10±0.5m/min,支持光控技术实现封口和打印自动检测；
	
	

	4
	压痕宽度≥12mm，封口指标符合标准《YY/T0698.5-2023》的要求；
	
	

	5
	封口留边0-35mm可调；
	
	

	6
	加热方式支持平板式陶瓷加热组件，升温快、加热均匀；
	
	

	7
	内置一台打印机，支持打印灭菌日期、失效日期、锅号、锅次、操作人员姓名、科室名称、器械名称、批次代码、设备编号等参数，并支持反向打印，批次代码可以选择累加或者不累加；打印功能可以一键开启或关闭，单独某一条目也可以进行选择性打印；
	
	

	8
	具有封口检测功能，能测试并打印出测试时间、温度、压力、速度等内容；
	
	

	9
	具有存储功能，操作者、器械和科室分别可以存储≥24个信息，输入信息后自动存储，下次可以直接选择；
	
	

	10
	待机时间和待机温度可调，支持智能待机恢复，可高速恢复到工作温度，减少等待时间；
	
	

	11
	具有USB接口，支持将数据导入或者导出到电脑端；
	
	

	12
	封口电机支持在常转或感应转动之间进行切换，并支持反向打印；配置滚轴工作台；
	
	

	13
	整机质保期≥3年。
	
	

	14
	合同付款方式（采购公告第九条第10点）
	
	


注：供应商应在本表中对照采购公告要求逐项对应列出响应内容，并在“是否符合”项下填写以下内容：优于的，填写“正偏离”；符合的，填写“无偏离”；若为“正偏离”的需填写最新的技术参数或服务。需附材料的请自行增加。
比价响应单位（盖章）：                           

法定代表人或授权委托人签字：

日期：       年     月    日



