2021年计划购置医疗设备明细
	序号
	设备名称
	数量
	参数（技术要求）

	1
	便携式超声诊断仪
	1
	1、便携式；2、探头≧4个、配置探头转接器
3、设备用途：用于腹部、妇产科、心脏、外周血管、小器官、等方面的临床超声诊断。
4、软件：宽景成像技术；产科测量与分析软件；外周血管测量与分析软件；心脏功能测量与分析软件；心脏定量分析功能；多普勒血流测量与分析软件；腹部测量和分析软件、组织弹性成像技术、超声造影技术
5、腹部探头配穿刺架、配套推车、工作站及接入网络系统。

	2
	微波止血仪
	1
	1、工作频率：工作频率：2450MHZ±50 MHZ；2、输出功率：凝固治疗（5-120）W连续可调，任意设置，康复治疗（5-30）W连续可调，任意设置。
3、工作时间：凝固治疗时间（1-99）秒，任意选择，治疗时间一到，自动切断输出。康复治疗时间（1-99）分，任意选择，康复治疗时间一到，自动切断输出。
4、工作模式：连续波、脉冲波两种工作模式任选，脉冲波和连续波输出互换可调。
5、保护安全措施：凝固治疗时，当输出功率超出治疗预置值，仪器自动保护，切断高压。康复治疗时，当输出功率大于30W时，仪器自动切断输出功率。
6、整机泄漏：无用微波辐射低于国家标准≤2 mw/cm²，仪器外壳泄漏低于国家标准≤2 mw/cm²。
7、发射管：工作寿命至少十年。8、额定输入功率：600VA
9、附件：采用医用不锈钢材料，输出稳定、效率高，不粘连组织、凝固力强、无组织炭化、止血迅速、无溅射、创面修复好。

	3
	超高清电子动态喉镜
	1
	1、数字式高清主机分辨率1080P，支持5种图像模式；
2、具有手动和自动白平衡功能、曝光控制、亮度控制、对焦功能、摄像头具有音频接受功能及手动调焦环、支持同步录制
3、可连接外置视频源接口、持连接各种品牌光学内窥镜
4、主机具有至少三种功能模式
5、适用音频：80- 1000HZ、慢速频率：0.5- 2HZ、固定相位显示：0°- 360°
6、灯泡为LED冷光源、灯泡使用寿命≥10000小时 、色温≥6000K、支持自动调光及手动调光；
7、动态喉镜：直径5-10mm、视向角50-100°、长度：150-200mm

	4
	硬性支气管镜套装
	1
	1、有效景深范围3~100mm；2、视场角：30°-10%；3、视向角：0° ±4°；4、视场中心角分辨力2.9C/C0) ﹣10%；5、镜体外径2.7mm ±0.20；6、配不同口径硬质支气管镜；7、配钳取不同异物钳子；8、配吸引器管；9、配不同型号的直达喉镜

	5
	鼻腔鼻窦清洁机
	1
	1、采用电磁水泵作为冲液和吸液的动力源 ；2、进出通路彻底分开，能有效阻止交叉感染；3、噪声≦65dB（A)；4、能2人以上同时冲洗；5、配备儿童和成人冲洗头；6、耗材中标可收费；7、冲洗类型成人、儿童泄压型，可选水雾、直流及泄压冲洗；8、无极水压调节功能、压力可控；9、具有储水内能；10、管路可承受0.6Mpa压力无泄漏；11、最大冲洗压力不超过10KPa；12、冲洗头可旋转弹出

	6
	高端连续式自体血回输系统
	1
	1、采用离心盘状清洗腔，保证血液分离、清洗及红细胞回输的连续进行，适用所有手术，包括妇产科、普外科、肝胆外科，耗材中标。
2、 系统具有失血泵、洗涤红细胞泵和盐水泵、各有独立的管路
3、离心机转速≤2400转/分钟、清洗出的红细胞压积 恒定≥60％、红细胞恢复率 恒定≥85％、血液处理时≤15ml即可开始分离，100％清除不溶解脂肪、抗凝剂清除率≥99％
4、具备高质量清洗、儿科手术清洗、标准清洗、大流量清洗、超大流量清洗、紧急清洗等程序；可在术前、术中根据情况不停机情况下任意调整。
5、具备气泡报警、红细胞溢出报警、红细胞质量探测器生故障报警、管路放置错误报警、液体渗漏报警、电源故障报警、废液袋已满报警、离心机转速异常报警等安装报警功能

	7
	全自动血型分析仪
	1
	1、配置：主机*1 机械臂*2 移液通道*4 抓手*1 孵育器*1 成像系统*1  离心机*1
2、ABO、RhD血型定型检测、ABO、RhD血型检测、ABO血型抗原检测、ABO血型反定型检测、Rh血型抗原检测、ABO、RhD、E血型定型检测、新生儿ABO、RhD血型定型检测、交叉配血试验、不规则抗体筛查、HDN母体IgG抗体效价检测
3、移液通道：使用一次性加样枪头、移液范围：1ul-300ul、每组移液通道具有独立的动态定位系统（DPS），可以进行非统一、非对称、不等间距地独立移动和移液、全程吸放液实时监控、抗悬滴技术、液体动力学分类、双重液面探测技术、移液精度、具备随机报告、配备≧4组移液通道，
孵育器：容量：≧24张微柱凝胶检测卡。
离心机：容量：≧24张微柱凝胶检测卡、离心力（转速）≧ 1500转、时间≦5min、全封闭离心机、上盖自动上锁，并有自动清理功能。
成像系统：拥有彩色摄像机、分辨率≧五百万像素、LED照明、色彩分析判读、条码识别、自动加载装置功能：对载架进行自动加载、卸载、试剂、耗材及样本识别、样本管位置识别感应、识别凝胶卡条码、识别样本条码，同时保留手工录入条码和编号功能。
Lis连接：支持双向通讯/单向通讯。
具备质控功能、特殊结果报警、电脑配置、网络接口、耗材中标

	8
	激光眼科诊断仪
	1
	1、采用共焦激光扫描眼底的成像系统 2、光学分辨率：≦5µm/像素 3、瞳孔直径要求：≦3mm
4、扫描激光点数：1536*1536  5、具备实时预览功能、红外眼底成像、眼底激光彩照、无赤光眼底成像、自发荧光眼底成像、视网膜造影（FFA）、脉络膜造影（ICGA）、FFA+ICGA同步造影、动态造影功能  6、变焦范围：视场角15°、30°、60°、100°  7、成像速度：≧8帧/秒 8、摄像头可旋转  9、具备实时多张叠加降噪  10、计算机配置

	9
	干眼分析仪（含眼前节分析功能）
	1
	1、光源：白色LED/红外LED/钴蓝LED。 2、高清单反数码相机。 3、具备非浸入式泪河高度测量、非浸入自动测量泪膜破裂时间、睑板腺缺失量化分析、睑缘分析、眼红分析、脂质层等级评估、泪膜破裂时间测量、干眼并发症检查、眼表病变、角膜染色观察、检查螨虫功能
4、眼前节检查：包含角膜横径，瞳孔直径测量与角膜，晶体，玻璃体检查十数项功能。
5、报告单自动生成，包括图片、诊断结果和参考值。

	10
	视觉电生理检测仪
	1
	1、USB2.0接口数字式生物信号放大器、共模抑制比：≥120db、输入阻抗：≥100M12PF、输入短路噪声：Vp_p≤2.0、增益：1～200K 8档程控、频带：0.1～500HZ 8档程控、 低通滤波器(Hz)、高通滤波器、 数据采集器≧12位
2、数字式彩色图形刺激器：刺激区域：≥12种、对比度：40%-100%、空间频率：0.04-3.10
3、台式全视野程控闪光刺激器.(1) 刺激光色:红、黄、绿、蓝、白(2) 闪光频率: 0.2 Hz～30 Hz  EOG刺 激 源：±15度红色光及音频提示(4).背景光强： 0～8档 
4、 电生理检查仪主要功能、（1)图形视觉诱发电位PVEP 、（2)闪光视觉诱发电位FVEP、  （3)护目镜闪光诱发电位HVEP、  （4)图形视网膜电流图PERG、  （5)闪光视网膜电流图FERG 、  (6)视网膜振荡电位图OPS 、(7)眼电图EOG

	11
	妊娠高血压 综合症监测系统及软件
	1
	1、具备反映血管状态的指标 、反映心脏功能的指标 、反映血液状态的指标   、反映微循环功能的指标 、波形系数（K）、体重指数（BMI） 
2、具备患者基本信息管理功能，并设置对照组信息；3、具备症状体征信息管理功能；
4、实验室检查管理功能，并设对照组信息；5、病情监测信息管理功能；
6、治疗信息管理功能：（治疗方案设置和对照组设置）治疗方案；7、病例库信息检索功能；
8、病例信息统计功能 9、探头：生物相容性检验、灵敏度：≥30mV/mm、计算机、打印机相关配置
10、软件系统：脉搏波分析 、自动判波、三次采集自动分析、专家诊断系统、数字量化的妊高征罹患风险指数、数字量化的妊高征并发症风险指数、病例检索系统、病历库自动备份和恢复系统

	12
	平滑肌脉管电刺波反馈仪
	1
	1、采用电刺激疗法对神经和肌肉软组织进行治疗，具有缓解疼痛、改善肌肉健康状态、提高局部机能、促进软组织损伤和刺激细胞恢复功能，可用于术后恢复及康复治疗。
2、21.5寸液晶显示器，产品安全性、电磁兼容性、静电释放均符合国家标准。
3、治疗模式包括：平滑肌电刺激、横纹肌电刺激、反射采集、压力治疗、排尿记录表、离子导入、TENS镇痛，多种症候群的康复。
4、刺激电流强度：0-100mA任意调整 刺激电流脉宽：50-1000μs任意调整 刺激电流频率： 1-2000Hz；5、内置10.4寸液晶显示器、计算机处理器配置、硬盘配置；6、支持多次评估指标对比
7、保修期内软件免费升级

	13
	电子阴道镜
	1
	一、基本参数
1、高清摄像模块；2、水平分辨率：≥1000TVL；3、采用高清采集卡，图像采集质量：1440*1080-1920*1080；4、具有放大、缩小图像功能、具有快速自动聚焦和手动聚焦功能、具有基于按键触发的三级白光观察和电子滤镜功能；5、具有按键控制的醋酸试验自动计时功能，计时的时长可设置，计时标记可以显示和关闭；6、放大倍数1～45连续放大；7、LED光源，色温3200-7000k；照度可调节；8、光源温升：温升≤1℃。光源辐射热：≤350 W/㎡。光源光斑直径：≥80mm；9、光源显色指数：Ra≥76；10、空间分辨力：视场中心处的分辨力值≥15 lP/mm；11、色彩还原度：色彩还原误差<20 NBS。摄像机饱和度值在95%～120%；12、图像几何失真度≤3%。
二、软件系统性能
具有病人信息管理系统、定时自动采图，视频录制和录像回放系统、屏浏览高清图片、图像处理功能、图片对比功能、典型病例图谱管理功能、设置重点病例关注、病历管理、统计分析和统计报表功能、系统设置和权限管理、组建院内宫颈门诊检查网络、支持连接医院的HIS、PACS系统、组建局域网功能、广域网连接功能、高性能计算机主机、彩色喷墨打印机、一体化仪器推车，可升降直立式支架

	14
	新生儿听力筛查仪
	1
	1、用户自定义测试模式，用于从新生儿到成人的客观听力筛查测试 
2、具有超强的抗噪声干扰测试能力，在一般的环境噪音下均能顺利完成测试 
3、测试结果准确、可靠，测试全自动进行，测试时间极短（典型值≦7秒）

	15
	胰岛素泵
	5
	1、双屏液晶屏、安全直流电马达；2、腰带夹子，皮套，活动保护帽等、储药器≥3ml；3、胰岛素浓度U-100、临时基础率0.5－24H，±1%可调整；4、胰岛素输注精度±5%、大剂量0.1－25U、大剂量增量0.1U；5、自检、报警功能，可存储大剂量记录

	16
	高压灭菌器装载架
	1
	1、尺寸：>1000mm*600mm*1000mm；2、不锈钢、耐高温；3、分层格栅

	17
	环氧乙烷浓度检测仪
	1
	1、带显示功能的浓度检测报警器和报警控制主机；
2、工作电压12-35VDC、功耗＜1W
3、报警器为环氧乙烷浓度报警器；报警控制主机具有≧4个监测通道，2个通道用来监测环氧乙烷浓度，另外2个通道为备用通道；
4、包含≧4个继电器
5、彩色宽屏显示，全屏触摸操作，具有时钟和参数自动储存功能、远程监控，报警联动机构、报警记录功能，自检功能。

	18
	脉冲震荡肺功能模块
	1
	1、医院肺功能主机配套；2、阻力＜0.05Kpa/L/S；3、测量范围：0－20L／S ；4、分辨率：10ML／S；5、测量误差：＜2％；6、振荡发生器：脉冲间隔0.1-6秒，频率范围0-100Hz；7、呼吸总阻抗Zrs，振荡频率为0到35Hz连续频率的阻抗；
8、肺通气功能检查（在IOS设备上测定），包括：慢肺活量、用力肺活量、流速容量环、每分最大通气量等
9、手柄式结构，压力差传感器直接安装在手柄部位，手柄与主机间信号采用数字信号传递。

	19
	婴儿转运暖箱，转运婴儿呼吸机、监护仪等
	1
	担架台车 
1、电力驱动，双充电系统， 车载充电+外界电源充电；2、通过液压系统控制担架升降；3、适配多数救护车型；4、在任意高度停留时缓冲减震；5、担架使用过程中，当电池电量不足时，可以通过临时调节泄压阀来实现担架升降；7、警示灯在能见度低的环境下提高安全性；8. 耐磨橡胶轮，担架前轮具有定、万向转换功能；9.搭载的专用新生儿转运设备平台，具备氧气源转换自锁装置；10.具有导轨对接，可后续一轨多架的电动担架实施。

	
	
	1
	转运暖箱
1.具有箱温和肤温二种温度控制模式；2.交、直流电源可交互使用，可连接DC12V或DC24V车载电源；3.设置温度、箱内温度、皮肤温度、蓄电池容量分屏显示；4.双CPU控制系统、独立超温切断装置的三重超温保护；5.产品具有自检功能，多种故障报警提示；6.具有交流、直流和蓄电池三种供电模式；7.采用进口有机玻璃；8.双层恒温罩，开有侧门；9.前面板具有可修正温度功能；10.皮肤温度传感器具有脱落保护功能；11.具有供氧装置；12.具有照明灯。

	
	
	1
	转运监护仪
1.适用于成人、小儿、新生儿的监测；2.转运监护仪，满足各类救护车相关转运标准；3.≥3.5英寸彩色触摸显示屏，小巧便携；4.内置锂电池供电，支持≥2小时的持续监测；5.支持心电、呼吸、血氧、无创血压、体温等监测；6.转运监护仪支持插入床旁监护仪插槽作为参数模块使用，即插即用；7.与科室现有中央监护系统连接。

	
	
	1
	注射泵：
电源：交流100-240V ；外部直流12V；内置锂电池（使用时间不小于6小时）适用的注射器
规格为10mL、20mL、30mL、50（60）mL、用户自定义
速度模式、时间模式、体重模式、多速度模式、级联模式等五种以上工作模式
输注速度范围：0.1-2000mL/h,最小增量为0.1mL/h；机械精度：±1%，包括注射器的精度：±2%
阻塞级别和范围，可以进行3级选择。压力范围：200-1100mmHg
报警：注射将完成（残留量）、注射完成、注射阻塞、无电池、电池电量低、电池电量严重短缺、无外部电源、注射器无法识别、推头安装不正确、注射泵自检和运行过程故障自动诊断报警、再警报功能、遗忘操作；
特殊功能：事件记录功能、声音音量可调、电源自动切换、条码扫描功能
无线联网功能：连接静脉输注中央站、护士呼叫、语音通话、注射泵信息联网

	
	
	1
	转运婴儿呼吸机：1、超静音涡轮供气；2、最大持续流速：260l/min；3、彩色触摸屏；4、常规通气模式：容量型辅助/控制通气、容量型同步间歇指令通气、压力型辅助/控制通气、压力型同步间歇指令通气、持续气道正压通气；5、100%纯氧供气；6、设置监测：频率、潮气量/目标潮气量、PEEP/CPAP，Plow、氧气、吸呼比、吸气时间、峰流速、流速触发灵敏度、呼气切换灵敏度、压力、压力延迟上升时间；7、监测参数：压力、流速、容量、时间、氧气、肺功能参数；8、报警参数：低分钟通气量、高分钟通气量、低呼吸频率、高呼吸频率、低压力、O2浓度、高压力、低潮气量、高潮气量、窒息时间、氧气浓度，管道脱落，PEEP测不到，呼气阻塞，流速传感器报警，ASV/APV报警，电源，电池，氧气/空气源

	20
	口腔科设备一批
	

	
	根管马达
	1
	16：1专门为各种锉系统预设程序

	
	根管测量仪
	1
	PROPEX Ⅱ

	
	热牙胶充填系统  
	2
	无线热牙胶根管充填机（携热器+回填枪）

	
	EMS龈上工作尖
	20
	A尖

	
	洁牙手柄
	8
	用于赛特力超声机配套使用

	
	必兰麻注射器
	20
	不锈钢材质

	
	剔刮器小刮匙
	10
	不锈钢材质 08Cr 3

	
	高速手机
	20
	

	
	去冠器
	5
	不锈钢材质KASC/W 

	
	破冠器
	2
	不锈钢材质ZR2244R16cr

	
	超声机
	1
	P5 XS洁牙 根管荡洗一体机

	
	器械消毒盒
	6
	长25cm  宽16cm 高5cm  带盖 带侧孔

	
	小持物筒  
	16
	高12cm

	
	小持物钳
	10
	长16cm

	
	反角手机
	3
	135℃高温   X450QD   

	
	高速反角接头
	1
	（260-901-21 1：1）

	
	隧道手术套装
	上颌*1  下颌*1  通过隧道器械  牙龈刀直*1   牙龈刀弯*1   牙龈刀双弯*1

	
	膜龈手术套装
	口镜手柄*1  口镜头*1 牙周探针*1  外科刮匙*1 显微手术刀柄*1  骨膜分离器3.2mm*1   骨膜分离器4mm*1  显微组织剪弯*1  显微持针器*1  显微组织镊*1

	
	常规口腔医用器械
	橡皮障架*5  垂直加压器*5   根管探针*5  显微口镜*1  橡皮章夹*5  橡皮障钳*5

	
	牙科治疗仪
	1
	1、 照明：LED节能感应灯。  2、治疗椅①带联动椅位补偿功能治疗椅②器械与座椅互锁系统③带三个可设置记忆位。  3、医生工作台①配置手机防回吸系统②配置低压观片灯③配置三条四孔手机管④配置一把优质三用枪⑤智能牙椅控制系统一套 。 4、治疗箱①配置独立强吸系统和弱吸系统②配置独立净水系统和消毒系统③具有防干烧功能的自动恒温热水器。  5、助手工作台①双关节助手杆②带多功能助手控制面板③配置一把热水三用枪  ④配置一套强吸和弱吸金属手柄 。6、地箱①内置地箱②配置一键水气电开关系统③带减压阀自动排水。7、配置超声洁牙机及光敏固化灯，手机管各配一把手机

	21
	数字化作业训练平台
	1
	1、系统可打印评估报告及训练报告。2、视听觉反馈支持：系统可将自由设置视觉和听觉的反馈及其组合。3、多种认知、精细运动、手功能等评估量表。4、多种认知、ADL、手眼协调、益智类训练等作业量表。5、反馈记录全媒体化：系统可实时全程录制主试者及被试者的语音，捕获被试者的屏幕，可全程记录被试者的多种反馈，再现评测现场数据。6、提供强大的透明统计：穿透式统计可深入统计到量表的具体评估项目得分情况。7、能够提供丰富的动画显示。8、软件数据功能：病人测试、训练结果全纪录，可比跟踪康复结果；能够记录病人的数据库，支持大量的病人的数据记录；能够自动生成病例报告，可以直接打印测量和评估结果表格；整合多次数据，方便系统回顾与评价；自动数据分析并生成评估报告。9、手、眼、认知协调性运动，可以任意设置多种场景。

	22
	踝关节康复训练系统
	1
	1、系统具备痉挛对抗被动牵伸功能：牵伸背屈角度：0～25⁰，牵伸跖屈角度：0～45⁰；最快牵伸速度≦ 30⁰/秒；2、系统被动牵伸过程中可实现多种实时监控模式，不限于虚拟关节活动示意图、牵伸力量及角度对应曲线图等；3、系统具备等速力量测试与训练功能，等速运动速度范围可调节：30～240⁰/秒，并且可出具等速力量测试报告；4、系统具备助力、抗阻等游戏互动训练功能；5、系统控制主机机须有电动升降装置设计，方便不同患者使用；6、系统配置不少于2个大小号的鞋托，鞋托的位置须前后、上下可调节；7、系统配置带可移动专用座椅，方便轮椅患者使用。

	23
	脑功能脑血流检测仪
	1
	1、 数字化脑电系统主机一套，32通道以上放大器一套、打印机、台车、探头≥4个；2、放大器具备高采样率，超强抗干扰能力；3、高清视频脑电采集与回放分析；5、主机内存≥8G 、硬盘≥1T、液晶显示器；6、脑电通道≥32通道，除脑电通道外还需具备生理电通道≥12通道；7、 A/D转换：≥18bit；8、 噪声电平＜2uV（峰峰值）；9、共模抑制比：≥118 dB； 10、具有电极阻抗检测等报警功能；11、脑功能趋势图分析软件、视频脑电记录和分析软件、视频脑电采集、回放、分析功能、特殊脑电片段标记和瞬时拼接、高级测量工具、数据共享功能、脑电数据可进行同屏不同导联对比、支持外接TCD。

	24
	便携式超声诊断仪
	1
	1、笔记本式便携彩超、用于腹部、小器官、妇科、产科、心脏、血管，肌骨等部位疾病的诊断，外周神经阻滞的引导，疼痛注射治疗的引导，急危重症疾病的诊断和治疗引导等
2、疼痛科专用探头≥2个、探头连接扩展器，可同时连接多个探头、专用台车，
3、测量与计算软件包：具备图像及视频存储功能、一般测量，心脏测量，妇产科测量，血管测量。机器本事所带的软件都必须全部配齐，不要有选配软件额外购买
4、内置病人数据管理系统，配置工作站、对接网络系统

	25
	高频胸壁振荡排痰仪
	2
	1.供电电源： 100-240V~；2.振动频率：≤17Hz，可以连续调节；3.振动压力： 0-5kPa以内，可以连续调节；4.定时时间：1-60分钟可调；5.人机交互界面，中文导航式操作指引，多参数显示及可调（频率、压力、时间等）6.患者紧急停止保护；7.充气背心，背心气囊可拆卸式设计，外层可干洗和机洗，洗后可与内层气囊重新组装；8.患者治疗信息存储：采用SD卡装置，可无限量存储患者处方等信息。

	26
	LED光子治疗仪
	1
	1、双波长：红光600-650nm；蓝光350-450nm；2、输出功率：红光80-100mW/cm2；蓝光10-120mW/cm2；3、功率、时间连续可调节；4、有效照射面积>300cm2；5、辐照距离 10cm±；6、彩色触摸液晶屏；7、LED大功率冷光源；8、具有可移动、立式、伸缩臂功能

	27
	光动力治疗仪
	1
	1、输出功率连续可调；2、照射时间连续可调；3、LED显示屏；4、可移动、立式；5、波长600-650nm；6、功率：20-100mW/cm2；7、发光头直径±5cm

	28
	脑电仿生电刺激仪
	1
	1、双通道柜式机型，双液晶显示屏；2、仪器单个通道具有三组电疗输出，一组磁疗输出。电疗和磁疗可独立操作；3主极在标准模式下，强度最大时的输出电流峰值 Ip-p 以 80mAp-p 为参照，实测 值可在 70～90mAp-p 范围内变化；辅极在模式 01～10 下，强度最大时的输出电流峰值 Ip-p 以 72mAp-p 为参照，实测 值可在 62～82mAp-p 范围内变化；4、输出模式：常规模式、连续模式、脉冲模式、夜间模式；5、定时精度：连续模式是0-99min，常规、夜间、脉冲模式下是0-30min，工作时间大于8H；6、磁疗帽有成人款和儿童款供选择；

	29
	光学生物测量仪
	1
	1、测量范围 
 眼轴长度12-34mm、 角膜曲率半径4.8-11.1mm、轴位角0°-180°、前房深度1.5-6.0mm、  白到白距离6.5-16.6mm、瞳孔大小1.9-13.5mm
2.显示分辨率
 眼轴长度0.01mm、 角膜曲率半径0.01mm、前房深度0.01mm、白到白距离0.01mm、瞳孔大小0.01mm
3.标准偏差：眼轴长度±25 um、角膜曲率半径±10 um、 轴位角±9°、前房深度±20 um、白到白距离±0.3mm、 瞳孔大小±0.3mm
4、工作站，对不同年龄段儿童测量数据进行数据库对照分析提示是否超出正常值范围。

	30
	超声内窥镜--治疗镜
	1
	超声胃镜：GF-UCT260、视野角度：≥100°、视野方向：前方斜视≥55°、景深：≥3-100mm、先端部外径：≤14.6mm
插入部外径：≤12.6mm、有效长度：≥1250mm、管道内径：≥3.7mm、最小可视距离：≤6mm
角度范围：上≥130°下≥90° 右≥90°左≥90°

	31
	结石成分分析仪
	1
	1.光谱范围：7800cm-1～350cm-1；2.波数重复性：≤0.25cm-1；3.经药监局检测的分辨力：4.透射比重复性：≤0.5％；5.信噪比：S/N≥15000：1（RMS值）；6.经药监局检测的采样时间:5档扫描采样时间；7.能量不衰减：扫描能量不会衰减，减少分析误差；8.探测器：进口DLATGS红外探测器，采用KRS-5晶体封装，探测器防潮，更灵敏；9.分束器：进口溴化钾基片镀锗分束器，直径63.5毫米，可以多透过30%能量，分光更准确，检测结果更精准；10.光源：具有高效能的进口空冷球反射红外光源，有专利支持,球反射机构(铜空心球反射机构)，聚焦红外光源，可使更多能量通过光路，检测结果更灵敏；11.标配电子防潮箱，箱内湿度控制范围1%—60%。

	
	医学研究室设备一批

	32
	纯水超纯水-体机系统
	1
	超纯水电阻率≥18.2 MΩ•cm，无直径≥0.22μm的颗粒物，细菌 ≦0.01cfu/ml，热源≦.001Eu/ml，超纯水取水达到流速≥2L/min，具有定量取水功能，设计适合各种容量的玻璃器具；彩色图形显示水质参数及各种所需的关键信息。

	33
	组织包埋机
	1
	1、工作温度显示误差：≤±1℃；2、包埋操作台为多功能一体化设计；3、配有手动和脚动开关，可同时实现包埋模定位和出蜡；4、操作台左右两端带有刮蜡器；5、采用限位微动开关出蜡；6、有定时开（关）机的功能，开机和关机时间可预设；7、带半导体制冷块快速制冷；8、包埋照明采用LED冷光源；9、冷冻台制冷温度：≦-10℃；10冷冻台采用超静音压缩机。

	34
	石蜡切片机
	1
	1.切片厚度：1-60μm；2.具有修块厚度10µm和30µm，2种修块模式；3.水平进样幅度：≦24mm；4.垂直样品行程：≦70mm；5.静音样品回缩：≦40μm；6.具有半刀模式和全手轮旋转模式2种手动切片模式。

	35
	石蜡切片烘片机
	1
	1、整机LED数码显示屏，一次性压膜成型；2、智能PID温控技术；3、具有开机自动定时功能，剩余时间提醒；4、加热原理采用硅胶贴膜；5、烘片箱可容纳常规染色架≧3个；6、烤片槽实际排列玻片≧50片；7、温度设置及可控范围

	36
	石蜡切片漂片机
	1
	

	37
	128排以上超高端螺旋CT
	1
	1、机架孔径：≥70cm、机架激光定位灯精度±1mm
2、具备激光定位系统、具备一体化心电显示系统
3、扫描床最低可降至离地面距离：≤600 mm、垂直升降范围：≥400 mm、水平移动范围：≥1800 mm、最大扫描范围：≥1800 mm、定位精度：≤±0.25mm
4、高压发生器功率：≥100kW、球管阳极散热率：≥1300kHU/min、球管电压最大输出：≥140KV、球管电压最小输出：≤80KV、球管电压可调节档数：≥4档、球管电流最大输出：≥700mA、球管电流最小输出：≤20mA、球管电流变化步进调节最小值：≤1mA、具备球管动态焦点
5、最短全周扫描时间：≤0.28秒/圈、CT值范围：≥-1024至+3071、具备自动KV、3 D自动mA及智能化剂量选择功能
6、探测器Z轴方向单排探测器最小采集层厚≤0.625mm：
7、主机硬盘容量≥500GB、具备主机一体化光盘存储系统、主机多任务并行处理功能、激光相机数字化接口
8、具备临床及科研各项应用软件和功能
9、三维测量软件、高级血管分析软件、结肠造影软件、肺结节分析软件、心脏成像功能、心功能分析软件包等
10、高级独立图像处理工作站


	38
	生物刺激反馈仪
	2
	1、独立通道；2、AD采样位数：≥16；3、刺激强度：0-100mA；4、刺激频率：0.5-999Hz
5、脉冲宽度：10μs～1000μs；6、上升下降时间：0-10s；7、内置放大器带宽：20Hz～500Hz(-3dB) ；8、内置放大器测量范围：1-999μV（r.m.s）；9、内置放大器最高分辨率：≤2μV(r.m.s) ；10、内置放大器输入噪声：＜1μV（r.m.s）；11、 刺激波形：双相平衡波；12、彩色液晶触摸屏；13、 内置嵌入式软件、 内置多种治疗方案，可自定义治疗方案并可储存、 具有神经肌肉电刺激、具有肌电触发电刺激功能、具有时序模式和独立刺激模式可选、可编辑个性化治疗方案、具备表面肌电评估功能等系统；


