## 器械
口腔科设备采购明细
名称 | 数量 | 技术参数
超声机 | 1 | 1.主机电源电压：230VAC-50/60Hz、间歇工作10分钟/5分钟、最大功耗：30VA 2.自带冲洗系统，冲洗罐容量达300ml、冲洗流速：7-40ml/分钟 3.手柄震动幅度：20-210微米
根管测量仪 | 3 | 1.独特根尖狭窄区域图像放大显示。 2.彩色图像显示。 3.实时显示锉在根管中的运动轨迹，预先校准数据。 4.折叠式背板精确调整视角。 5.内置演示模式。 6.可免费升级最新操作系统。 7. 自带检测模块。
机扩 | 3 | 1.控制主机扭矩范围：连续旋转状态下是0.6-4.0Ncm、速度范围：连续旋转状态下是250-1200rpm。 2.配备马达手柄连线、反角。
携热器 | 3 | 1、无线笔试设计。 2、锂电池，充电所需时间短，使用寿命长、每次充电可连续工作4小时，平均1~2周充一次电即可。 3、电量及温度LED屏幕实时显示。 4、设有工作模式≥4个、温度误差不超过10%。 5、设有加热开关，方便左右手的操作。 6、加热至设定温度只需2秒钟，短时间即可冷却。
回填枪 | 3 | 1、无线设计。 2、加热时间短，只需半分钟即可加热到指定温度。 3、锂电池，充电所需时间短，使用寿命长，每次充电可连续使用4小时。 4、电量及温度LED屏幕实时显示。 5、设有工作模式≥4个。 6、工作尖可360°旋转。
种植手机 | 1 | 1、最高转速：≥2000转/min 2、按钮式换针方式 3、材质：不锈钢机身 4、可在热清洗机内清洗，可高温高压消毒
反角手机 | 5 | 1、机头角度：45° 2、三点喷雾 3、纯钛机身 4、陶瓷球形轴承 5、转速范围：380000-450000转/分 6、采用快插连接接口，可与科室已有快接口连接
粘固粉充填器 | 50 | 不锈钢材质
微创牙挺2号 | 10 | 不锈钢材质
牙挺1号 | 5 | 1、不锈钢材质 2、头部宽2.5mm
牙挺2号 | 20 | 1、不锈钢材质 2、头部宽3mm
牙挺3号 | 5 | 1、不锈钢材质 2、头部宽4mm
精细持针器 | 5 | 不锈钢材质
垂直加压器 | 10 | 不锈钢材质
血管钳 | 5 | 不锈钢材质
眼科剪 | 20 | 不锈钢材质
锉夹、挂钩 | 20 | 1、配套机扩使用 2、可高温高压消毒
洁牙手柄 | 2 | 1、震动幅度： 20-210微米 2、压电陶瓷片：4片 3、可与科室洁牙机匹配
机扩马达 | 10 | 1、齿轮比例：6:1 2、牙锉柄部的最小适合长度：11 mm 3、牙锉最大总长：46 mm 4、卡盘类型：推动按钮
刮匙1# | 10 | 1、不锈钢材质
慢机（内出水） | 4 | 1、出水方式外部注水 2、马达转速≥25000转/min 3、弯手机转速≥30000转/min 4、直手机转速≥40000转/min 5、换针方式按压换针 6、机身一体化机身 7、可高温高压灭菌
金属吸唾管 | 5 | 不锈钢材质
橡皮章夹 | 3 | 用于开口及固定橡皮障
橡皮障钳 | 3 | 不锈钢材质
正畸用粗丝切断钳 | 4 | 不锈钢材质
细丝切断钳 | 3 | 不锈钢材质
末端切断钳 | 1 | 不锈钢材质
牵引钩钳 | 4 | 不锈钢材质
细丝成型钳 | 2 | 不锈钢材质
去托槽钳（前牙） | 1 | 不锈钢材质
去托槽钳（后牙） | 1 | 不锈钢材质
末端平切钳 | 2 | 不锈钢材质

## 设备
口腔科设备申请（2022年）
名称 | 申请数量 | 预算 | 金额 | 品牌 | 现有数量
超声机 | 1 | 20000 | 20000 | 赛特力 | 2 | 加2021年数量
根管测量仪 | 3 | 8000 | 24000 | 登士柏 | 5 | 加2021年数量
机扩 | 3 | 18000 | 54000 | 登士柏 | 5 | 加2021年数量
携热器 | 3 | 17500 | 52500 | BL | 3 | 加2021年数量
回填枪 | 3 | 17500 | 52500 | BL | 3 | 加2021年数量
合计：203000